电子万能材料试验机设备采购

询价文件

各供应商：

经有关部门批准，进行下列采购。

项目名称：闸瓦（片）中试基地装备

设备名称：200KN电子万能材料试验机

项目编号：XJ JH 2015-16

购置清单及技术要求：技术要求见附表

付款方式：签订合同后，支付合同价款 30％的预付款，设备安装、试运行完成并验收合格后十日内，支付全部货款的 65 %。验收合格之日起壹年后的十日内，付清余款。

供货商资格：凡注册资金 1000 万元以上,具备相关资质且能够在2015 年7月13日下午 5时之前向我部提交符合下述要求的报价文件（一份正本、二份副本）的企业均有资格成为最终的供货商。

报价材料：

报价单：报价单应明示报价产品的品牌、型号、数量、单价、总价、交货时间、详列具体配置（软件应详列可实现功能及对运行环境的要求）。此外，报价单还应说明报价有效期。国产设备报到场价，进口设备以外币报CIF或CIP价加进口环节税和国内运输、保险等费用。

产品授权：报价单位为非生产厂家的，须在报价文件中附有原厂授权，以保证报价设备的品质及售后服务。

售后服务承诺书：承诺书应明示设备的安装调试、人员培训安排，售后服务单位，售后服务内容，免费服务的内容及免费期的起讫时间，免费期后的费用收取方法等。售后服务单位不是报价单位时，销售和售后服务单位应在承诺书上盖章确认。

报价单位资质文件：营业执照、税务登记证副本复印件（加盖公章）。及近3年销售业绩、质量、环境认证等其他报价单位认为必要的文件。

技术规格响应表：对照附件的技术要求逐项应答

上述所有材料请装订、密封、签字盖章并于 7 月 13 日 下  午  5  点前送至 金化所223#   。

供货单位的确定：收到供货商的报价文件后，我院将组织相关专家对各报价单位的报价材料进行技术和商务评审（如有需要将安排技术澄清或现场考察），经评审最优的报价单位将成为最终的供货商。请有意成为本次采购供应商的单位按下述方式索取详细资料。

地址：北京市海淀区大柳树路2号   邮编100081

报价材料请送：铁科院 金化所   楼  223  室

联系人： 张国文

电话：13699280387

email：wenguozh@163.com

中国铁道科学研究院

金属及化学研究所                            2015年7 月3 日

附件1：

供 方 调 查 表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 负责人： 联系人： |
| 3 | 地址： 邮编： |
| 4 | 电话： 传真： |
| 5 | 企业成立时间： |
| 6 | 主要产品 |
| 7 | 职工总数： 其中技术人员： 工人： |
| 8 | 年产量/年产值（万元）： |
| 9 | 生产能力： |
| 10 | 生产特点：成批生产 □ 流水线大量生产 □ 单台生产 □ |
| 11 | 主要生产设备：齐全、良好 □ 基本齐全、尚可 □ 不齐全 □ |
| 12 | 使用或依据的质量标准： a、国际标准名称/编号 b、国家标准名称/编号 c、行业标准名称/编号 d、企业标准名称/编号 |
| 13 | 工艺文件： 齐备 □ 有一部分 □ 没有 □ |
| 14 | 检测机构及检测设备： 有检测机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 |
| 15 | 检测设备校准情况： 有计量室 □ 全部委托外部计量机构 □ |
| 16 | 主要客户： |
| 17 | 职工培训情况：经常、正规地进行 □ 不经常开展培训 □ |
| 18 | 是否经过产品或体系认证：是 □ （指出具体内容） 否 □ |

企业负责人：                                     企业公章：

年   月   日

附件2

采购设备的技术要求

主要适用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等物理性能试验。可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN  等多种标准进行试验和数据处理。

电子万能材料试验机参数要求

1 、设备规格

1.1万能材料试验机：1台；

2、设备参数

- 2.1 主要技术指标

2.1.1结构要求

1、设备为落地式立柱结构主要由主机（包括机架、底座、传动系统）、夹具、变形测量系统、软件系统、电气系统构成。

2、最大压缩试验空间不小于800 mm；

3、立柱间宽度不小于500mm，底部平台（不锈钢）不小于500×500mm；

4、压缩压头配置，万向节自动找正功能；

5、配备试验安全防护罩；

6、引伸计种类（可选配）：光栅式，应变式，LVDT；

7、配备联想品牌计算机和HP激光 A4打印机；

2.1.2配置参数

1、额定载荷：200kN，力过载保护：10%；

2、载荷精度：示值的±0.5%（1%-100%的量程范围内），符合ISO7500规定的0.5级的要求；

3、力传感器：配备小于10 kN及≥40 kN传感器，可以实现传感器互换，能够用于测试摩擦材料及橡胶复合材料制品压缩试验、拉拔、剪切、弯曲试验；必须根据相应的压缩、拉拔、弯曲、剪切实现配备测量软件及装置；

5、测试工装要求：配备符合塑料压缩GB/T 1041-2008、符合塑料弯曲GB/T 9341-2008及拉伸试验的标准工装。

- 最大试验力：200kN；

- 试验机准确度等级： 0.5级；

  - 试验力测量范围： 0.4%—100%FS全程不分档；

  - 试验力示值相对误差：示值的±0.5%以内；

  - 试验力分辨力：最大试验力的1/±300000（全程分辨力不变）；

  - 变形测量范围：0.2%-100%FS；

  - 变形示值相对误差：示值的±0.5%以内；

  - 变形分辨力：最大变形量的1/±300000；

  - 大变形测量范围：10-800mm；

  - 大变形示值相对误差：示值的±0.5%以内；

  - 大变形分辨力：0.008mm；

  - 位移示值相对误差：示值的±0.5%以内；

  - 位移分辨力：0.015µm；

  - 力控速率调节范围：0.005-5%FS/S；

  - 力控速率相对误差：设定值的±1%以内；

  - 变形速率调节范围：0.02—5%FS/S；

  - 变形控制速率相对误差：速率 < 0.05%FS时，为设定值的±2%以内；速率≥0.05%FS时，为设定值的±0.5%以内；

  - 横梁速度调节范围：0.001—250mm/min；

  - 横梁速度相对误差：速率 < 0.01mm/min时，设定值的±1.0%以内；速率≥0.01mm/min时，设定值的±0.2%以内；

  - 恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%--100%FS；

  - 恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值<10%FS时，为设定值的±1%以内；设定值≥10%FS时，为设定值的±0.1%以内；

  - 有效拉伸空间（带夹具）：540mm（配XSA305A）；

8、试验速度：

8.1最大试验速度：不小于400mm/min，；

8.2速度控制精度：设定速度的土0.1％；

8.3试验速度：实现不同类型的速度控制（如kN/s、mm/min等）；

9、控制系统

1、 控制技术：采用数字控制技术。具备足够的独立数据采集通道, 可选择位移、载荷、应变、时间等，实时显示4个通道。数据采集频率：不小于1000Hz ，控制环频率：不小于1000Hz。

2、 控制软件：软件能实现自编程，支持用户自定试验方法和计算方法，可以自动完成相关程序试验，提供免费升级及相应培训。计算机系统采用最新版的WIDOWS7以上中文操作系统，试验机的操作软件为简体中文版及英文版软件。

3、试验控制方式：可实现对速度、载荷、应变、应力及位移等多种控制方式。压缩试验时，能够记录载荷-位移曲线，载荷-应变曲线及其他试验参数曲线。

4、测力计和引伸计的自动识别、自动标定和自动平衡。零点校正：通过软件可以根据需要进行清零。

5、具有试验数据存储、检索和再分析功能。即可以随时调用试验数据，对数据结果进行重新分析。

6、具备数据统计功能，可以计算极值、平均值、标准偏差等；并可导入EXCEL(XLS格式)进行进一步分析。导出格式及排版可设定。

7、可以根据试验员的要求编制测试报告，在报告中选择所需的试验参数、试验结果以及图表曲线。

8、系统单位可设置为国际单位、公制单位或英制单位，并可相互转换。

3、供货范围

主机框架和传动部分：                            		   1组

电机及伺服器                            					1组

进口传感器：                     			       			2套

测量控制系统                               			   1组

中文测试软件             								      1组

驱动电机 及电器控制柜    									   1组

设备部件固定连接螺栓和螺丝	        				   1套

随机备件	                  								   1套

电脑及彩色打印机                                       1套

详细的随机技术文件                 							1套

轴向电子引伸计一只：标距50，变形10；

200kN楔型拉伸夹具，盘径150                           1套：

200kN压缩夹具一套

20kN弯曲夹具一套：（测模量）

10kN符合传感器一只

光栅尺一只

底座：     由型钢、槽钢焊接而成                    	   1套

3、供货范围

签订合同后90天内供货。